采购需求书

一.项目背景

广州市番禺区妇幼保健院，又名广州市番禺区何贤纪念医院，始建于1965年。1983年，由澳门著名人士何贤先生捐资与政府共同新建，1986年，政府为纪念何贤先生爱国爱乡善举，将番禺妇幼保健院增加命名为何贤纪念医院。历经半个世纪的建设，何贤纪念医院已发展成为以妇科.产科.儿科以及生殖医学为特色，妇幼保健体系健全的三级妇幼保健院和二甲综合性医院。何贤纪念医院现有院本部.沙湾院区.妇幼保健计划生育服务中心三个院区。编制床位800张，职工1580人，高级职称333名，硕博士250名。近年来，随着业务的增长，病源和病种越来越丰富，对个体化 3D 模型要求的种类也在不断增加。

1.采购服务金额包括但不限于材料费、人工费、税费、利润、招标代理服务费等完成本项目内容所需的一切费用。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人将不再另外支付任何费用。

2.服务期限：服务期为2年，在服务期限内，若实际结算费用累计达到合同金额，合同服务期限以实际履行完毕时间为准。

3.服务地点：采购单位指定地点。

- 二.项目内容

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个体化3D模型重建 | 医学3D模型重建是将患者的二维医学影像转化成3D立体数字模型的过程。真实还原病灶与其周围血管.气管.神经等重要组织结构的立体解剖构象。精确呈现复杂解剖细节.病变形态，病变与邻近解剖结构的空间关系。术前充分呈现病灶及其周围结构特征，辅助术前规划.虚拟切割.体积测算.风险评估等，最大限度的优化手术方案，降低风险.减少损伤实施精准手术。 提供三维可视化重建服务，包括利用专业建模软件进行影像数据重建.查看展示.手术规划等操作；利用云平台在移动端和电脑端进行3D重建数据查看，2D影像数据查看，能够提供三维重建报告的手术规划模拟系统； |
| 2 | 个体化3D模型制备 | 医学3D打印是将患者的二维医学影像转化成3D立体数字模型，并通过增材制造原理将3D立体模型制备成实际物体的过程。通过全彩色多材料软硬结合的模型，真实还原肿瘤病灶与其周围血管.气管.神经等重要组织结构的立体解剖构象。精确呈现复杂解剖细节.病变形态，病变与邻近解剖结构的空间关系，辅助医生进行精准的手术方案评估，提高肿瘤切除手术成功率。 同时可以根据病人自身的病理情况，个性化定制高度贴合患者自身的骨折外固定支具。骨科术后康复支持：用于术后的康复支持，提供稳定的支撑和保护，帮助患者控制关节活动范围。关节软组织损伤的固定：通过限制关节的运动范围来促进某些软组织损伤的局部恢复，确保软组织得到充分的保护和休息。 提供全彩色光固化树脂.尼龙等打印服务，面向各科室提供3D技术手术治疗辅助的全流程技术服务。 |
| 3 | 个体化3D手术导板制备 | 个性化定制的3D打印手术导板是将手术预规划方案准确的在手术中实施的辅助手术工具。例如：关节类导板.脊柱导板等。该个体化3D打印导板是根据对患者的数据设计生成，可以让医生根据自己的手术习惯进行定制化设计，从而更好地规划手术。辅助医生进行精准穿刺，降低手术风险，缩短手术时间。 |
| 4 | 个体化3D可视化手术模型 | 个体化3D可视化手术模型通过使用增强现实.混合现实等手段，在术中实时导航。它可以提供结构空间关系的视觉信息图，为术者提供立体的可视化的信息，从而为手术入路设计，肿瘤切除及组织功能保护等提供帮助。 1.显示器：基于眼睛位置的呈现：基于眼睛3D位置的显示优化 2.传感器 ：头部追踪.眼动追踪 3.音频和语音 ：麦克风阵列5声道 4.人类理解力 ：设备上的命令和控制，具有互联网连接的自然语言 5.环境理解 ：混合全息影像和物理环境照片和视频 |
| 5 | 全彩色多材料打印机要求 | 1.打印效果：全彩色打印.贴图打印.渐变色打印.半透明 .全透明.软硬复合打印.数字混合排版打印； 2.打印材料：A.透明成型材料；B.不透明成型材料；C.类橡胶成型材料；D.ABS-like系列成型材料；E.类尼龙系列成型材料；F.耐高温系列；G.导板材料 |
| 6 | 云平台展示功能 | 1.点击按钮模型可以改变整体颜色，颜色按照常用的RGB标准，也自定义选择。 2.可旋转.平移 缩放功能 3.模型隐藏功能：根据医生查看数据习惯，对模型进行隐藏或显示 4.模型透明度调节功能，可以实现级数式调节透明度，不同组织可以采用统一透明度或不同透明度，层次展出。 5.模型组织分离：对重建的器官组织实现一键分离。 6.模型还原：对重建的器官组织实现一键还原到原来的位置。 7.自动旋转：对模型进行整体的自动旋转展示。 8.MPR调整：根据医生习惯对横断面.冠状面.矢状面自由切换展示。 9.背景色调节：根据医生习惯方便调节背景颜色，充分展示模型的特点，形成强烈的对比，突出重点组织器官。 |
| 7 | 云平台阅片功能 | 1.提供二维dicom数据查看功能，可以调节影像数据对比度，放大缩小局部细节。 2.靶点定位功能:二维影像和三维模型联动功能,可以任意定位二维平面和三维模型对应点。 3.模型体积读取：对每一个重建的器官组织的体积进行读取，便于分析组织的体积占比。 4.感兴趣区域展示：对同一个组织或多个组织感兴趣的区域进行剖开查看。 5.局部内窥：对同一个或多个管道空腔组织感兴趣的内部细节进行内窥探查。 6.云平台浏览解剖标注报告功能 7.通过三维立体可视化模型的形式展现，附加二维影像及患者解剖报告分屏展示，既有文字描述又有模型预览及影像信息。 |
| 8 | 云平台手术规划功能 | 1.在三维重建的基础上，使用系统定义的常见人体学测量模板，完成各种需要的人体学测量。 2.用户可以自定义测量模板，从而可以进行2点间距离.两条线间夹角.点到面的距离等各种人体学测量。 3.可以对三维模型进行移动.匹配等工作，辅助临床医师进行术前的手术规划与操作。 4.模拟放置并调整牵引器的位置。 5.模拟气管组织拆分游离功能。 6.模型数据标注，对测量数据，感兴趣区域进行标注。 |

- 采购项目技术需求描述

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全彩色多材料三维打印 | 1.成型原理：微滴喷射式全彩色多材料液态成型工艺 2.喷头数量：≤3组高精度压电式喷头； 3.打印层厚：可选14μm.18μm.28μm.36μm； 4.最大成型尺寸： ≥395mm*345mm*250mm； 5.打印精度：600*600*1800 dpi； 6.喷孔数量：≥3800个； 7.打印效果：全彩色打印.贴图打印.渐变色打印.半透明 .全透明.软硬复合打印.数字混合排版打印； 8.材料仓：支持同时加载8种不同材料（成型材料仓7个和支撑材料仓1个.清洗仓1个） 9.脱机打印：支持脱机打印； 10.打印通道：≥12通道； 11.打印材料：A.透明成型材料；B.不透明成型材料；C.类橡胶成型材料；D.ABS-like系列成型材料；E.类尼龙系列成型材料；F.耐高温系列；G.导板材料 12．支撑材料：无毒凝胶类光敏聚合物支撑材料（可水溶）； 13. 操作条件：环境温度20-30℃ (64-77 °F)；相对湿度 40-80% (不凝结)； 14. 系统兼容性：操作系统 Windows 7.Windows 8.Windows 8.1.Windows 10，64 位； 15.认证：CE.RoHS.FCC； 16.售后：厂家负责。 17．后处理系统：原厂支撑去除装置：A.后处理一体机；B.配套空压机； 18.机身重量：680kg 19.电源支持：AC200～240V 50-60 Hz 20.软件功能：自动优化摆放.模型自动排版.即时分层边分边打.自定义颜色厚度.自定义摆放.自动生成支撑.即时分层.工时评估.变更材料和颜色.管理工作队列并执行日常系统维护.自动清洗墨路.渐变色彩打印.贴图打印.材料剩余显示.缺墨自动暂停.材料用量评估.打印状态监视.层预览.模型干涉自动检测.自动清洗喷头.通道自动配置； 22.产地：国产。 |
| 2 | 外固定智能打印系统 | 1.成型原理：FDM（熔融堆积） 2.成型范围：长420mm×宽500mm×高680mm 3.机器尺寸：1200mm×800mm×1760mm 4.B轴范围： -35°~50° 5.打印速度：50-150mm/s 6.打印完成时间：10-60min 7.打印支具涵盖范围：关节.腕关节.肘关节.膝关节.踝关节.膝踝关节.腰托.颈托 8.软件存储病例数：无限量 9.耗材省耗：<2% 10.机器结构 Delta+第四轴 11.显示界面 7寸中触摸屏 12.喷头直径 1.5~3.8mmmm 13.识别文件 STL/OBJ/GCODE 14.喷头数量 单个 14.喷头热端 双热源 15.打印方式 SD卡或U盘脱机打印 16.外观尺寸 1200*800*1760mm 17.打印温度 100~265° 18.打印材料：医用高分子聚乳酸材料，一类医疗器械，可100%降解，环保无污染，无毒，密度：1.25±0.05g/cm3 19.最大支具重量：1000g 20.打印层厚：0.4mm-2.0mm 21.Z轴定位精度：±0.01mm 22.功率：600W 23.基座：航空铝基+磁吸多孔快换平台 24.工作电压：24V 25.操作软件：KlrBiotech 26.电力需求：220V，50/60HZ，5.4-2.2A 27.前处理软件：Meshmixer 28.操作系统：不低于Windows 7 Windows 10 XP 29.湿度需求：<80% |
| 3 | 三维扫描系统 | 1.光源形式:VCSEL红外不可见光 2.扫描精度：最高0.05mm 3.体积精度：0.05+0.1mm/m 4.扫描&拼接速度：1,200,000点/秒，最高14 fps 5.扫描模式：纹理拼接/特征拼接/混合拼接/标志点拼接(物体扫描模式） 6.扫描景深：200-700mm 7.最大扫描范围：420mm*440mm 8.空间点距：0.1 mm - 3 mm 9.标定方式：快速标定，精准标定 10.基准工作距：470mm 11.彩色扫描：支持 12.内置纹理相机：有 13.传输方式：USB 2.0及以上 14.设备尺寸：220 mm x 55 mm x 46 mm 15.设备重量：500 g |
| 4 | 辅具设计工作配置 | 1.CPU：不低于i7-13650HX 2.内存：32G 3.硬盘：512G 4.显卡：RTX4060 5.色域：100%sRGB,165HZ 6.四轴骨科支具专用FDM 3D打印切片软件： 7.具备单层往复切片功能； 8.自动添加边缘强化拐角； 9.可实现三轴.四轴分段混合切片，四轴切片挤出量随层厚动态变化； 10.四轴切片角度调节方便快捷，支持变打印参数的切片； 11.支持常用典型零件的切片参数客户化定制； 12.支持文件格式：.stl .obj .ply |
| 5 | MR全息影像系统 | 1.显示器 1.1光学：透明全息透镜（波导） 1.2分辨率：2k 3:2 光引擎 1.3全息密度：2.5k 弧度 （每个弧度的光点） 1.4基于眼睛位置的呈现：基于眼睛3D位置的显示优化 2.传感器 2.1头部追踪：4台可见光摄像机 2.1眼动追踪：2台红外摄像机 2.3深度：1-MP飞行时间 (ToF) 深度传感器 2.4IMU：加速度计.陀螺仪.磁强计 2.5相机：8MP静止图像，1080p30FPS视频 3.音频和语音 3.1麦克风阵列：5声道 3.2扬声器：内置空间音响 4人类理解力 4.1手动追踪：双手完全铰接模型，直接操作 4.2眼动追踪：实时追踪 4.3语音：设备上的命令和控制，具有互联网连接的自然语言 4.4Windows Hello：具有虹膜识别功能的企业级安全性 5环境理解 5.1 6DoF追踪：世界范围的位置追踪 5.2空间映射：实时环境网格数据 5.3混合现实捕获：混合全息影像和物理环境照片和视频 6计算和连接 6.1 HPU：第 2 代定制全息处理单元 6.2 内存：4-GB LPDDR4x系统DRAM 6.3 存储：64-GB UFS 2.1 6.4 Wi-Fi：Wi-Fi 5 (802.11ac 2x2) 6.5 蓝牙：5.0 6.6 USB：USB C 型 6.7重量：566 克 6.8 电池使用时间：有效使用 2-3 小时 6.9充电：USB-PD 快速充电 6.10 散热：被动式（无风扇） |

四.其他服务要求

1.保证服务质量的技术力量及技术措施。

设立以技术负责人为首的技术支持小组。安排专人跟踪.处理所上传的数据，及时审核数据能否合乎要求，对存疑数据立即与开单医生沟通，搞清楚数据上的疑问和确认医生的应用需求，对于具备重建精度和要求的数据交付技术人员进行重建。重建后的模型会及时上传到系统下载平台，由医生审核。若未能实现医生要求，则改进算法.重新修整设计。

2.保证项目工期的服务组织方案及人力资源安排。

成立技术服务团队，由技术人员对接科室医生的项目需求，跟医院采集好患者影像数据和手术.治疗计划，有特殊情况的，根据其情况与技术负责人沟通轻重缓急的安排；并逐日跟进项目实施节奏，敦促合理的生产计划落实，避免脱节。若项目实施过程中出现影响交付事项时，则由负责对接科室的技术人员立即向公司反馈，协调其他工作人员配合解决障碍，同时跟医生预告，确有必要的情况下调整患者治疗的时间。

3.投标人实施服务所使用的软件.工具等必须为经合法销售渠道获得，若因其侵犯了第三方合法权益而引发任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。

4.知识产权：

投标人应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律.法规；任何投标人用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

5.项目实施过程中的安全生产要求

（1）中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受采购人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。

（2）中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

（3）采购人提供中标人实施人员的生产用水.用电.项目实施用临时办公场地等。

6.开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。

7.为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，若有异议，采购方有权依据拟成交方提供投标文件内容组织现场核查，以确保服务要求均可满足；若经核查达不到应答指标或拒绝配合核查的，以虚假应标论处。

8.根据工作量的调整，提供至少一名工作人员驻场服务。

五.项目验收要求

1.中标人需承担项目验收时发生的一切费用。

2.采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招标文件.投标文件和采购合同规定的货物，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。

3.验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由中标人承担。

六.项目培训及售后服务要求

1.售后服务技术人员要求：专职人员。

2.培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

七.付款方式

1.按月结算，本月结算上月服务金额。

2.中标人于每月5日前提供上月个体化3D模型数量结算明细清单交到给采购人处，采购人收到资料审核无误后通知中标人开具发票，采购人收到发票后15个工作日内转账支付服务费用。