
2026-2028年院本部污染源自动在线监控、监测设备维护服务项目需求书
维护的设备
	设备名称
	型号规格
	数量
	服务费用（元/年）

	COD在线监测仪
	龙发LFH2001
	1台
	

	水质采样器
	婉仪WS1081
	1台
	

	超声波明渠流量计
	WL-1A1
	1套
	

	数据采集控制系统
	世纪融创S01
	1套
	

	维保服务总价（含税）：

               元/年

             元/两年


维护期限

维护期限为贰年，计划自2026年3月19日起至2028年3月18日止。

维护费及支付方式

本项目为总价包干，采购费用包括但不限于试剂、标液和损坏配件更换、保养、维护、监控、监测、调试、税费及运营产生的一切不可预见的费用，采购人不再另行支付其它任何费用。

支付方式：按季度支付服务费，服务商在次季度的第一个月10号前递交请款资料。以人民币方式结算，服务商须提供以下资料：

合同原件（仅首次提供）；
保养维护服务清单；

完税等额普通发票；

其他双方协商需提交的资料。
设备的毁损和灭失

所有维保设备为采购人资产，在设备发生毁损和灭失时，服务商应立即通知采购人，并在24小时内按将设备复原或修理至完全能正常使用的状态，或更换与设备同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用。

应急响应
发现故障或接到故障通知，专业技术人员应在30分钟内快速作出回应，并在2小时内尽快赶赴现场进行处理，并出具故障处理报告。

服务商企业要求

须在广州市环境监察支队番禺大队备案,并具备相应的运营管理资质。

运营工作接受广州市环境监察支队番禺大队监督。

所有技术档案接受广州市环境监察支队番禺大队和当地环境保护部门的定期检查和不定期抽查。

每月向广州市环境监察支队番禺大队书面汇报运营工作。

若自动监控设备产生较大故障，致使监测数据缺少达48小时以上的，需将故障原因和处理方案及时上报广州市环境监察支队番禺大队。

合同期间若发生不可抗拒事件导致服务商无法开展运营工作，则待现场具备运营条件后，服务商继续完成相应的合同工作。

根据质量技术监督局相关文件要求，协助采购人委托有资质的第三方计量单位完成在线监控仪器的计量认证工作并承担认证所产生费用。
维护内容
根据设备运行情况，定期更换试剂、标液和损坏配件、校准仪器等以保障设备正常运行，费用由服务商承担；

定期对仪器进行校验和比对；

日常定期巡检设备运行状况并记录；
建立相应技术档案，定期向环保部门汇报。
服务期间，免费提供系统升级。
建立仪器档案文件

6.1  技术档案内容

6.1.1 设备的生产厂家、设备的安装单位和竣工验收记录及仪器的通讯协议。

6.1.2 监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验例行记录。 

6.1.3 监测（监控）仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录。 

6.1.4 检测机构的检定或校验记录。 

6.1.5 仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录。 

6.1.6 各种仪器的操作、使用、维护规范。 

6.2技术档案基本要求

6.2.1 档案中的表格应采用统一的标准表格。

6.2.2 记录应清晰、完整，现场记录应在现场及时填写，有专业维护人员的签字。

6.2.3 可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。 

6.2.4 与仪器相关的记录可放置在现场，所有记录均妥善保存。

日常维护，对自动监控设备的维护按照系统的维护规范和各种仪器相应的维护规范进行，但必须包含以下基本内容：

7.1定时进行远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查。 

7.2定期对监测系统进行现场维护，现场维护内容包括： 

7.2.1 检查各台在线监测仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。 

7.2.2 检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各在线监测仪的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。 

7.2.3 检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。 

7.2.4 对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗。 

7.2.5 若部分站点有气体钢瓶，应检查载气气路系统是否密封，气压是否满足使用要求。 

7.2.6 检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。 

7.2.7 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏,  对数据进行抽样检查，对比在线监测仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。 

7.3 每月现场维护内容包括： 

7.3.1 对在线监测仪的采样泵、管等进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换），检查采样管路的密封性和顺畅性，检查自动清洗管路的密封性和顺畅性以及是否被污染。 

7.3.2 每周的现场维护内容还包括对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查，对在线监测仪进行一次日常校验 。检查监测仪器接地情况，检查监测用房防雷措施。 

7.4  其他预防性维护 

7.4.1 检查机房、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。 

7.4.2 检查各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。 

7.4.3 对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查。 

7.4.4 此处未提及的维护内容，按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。 

7.5 操作人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。 

7.6 仪器废液回收并送相关单位妥善处理。 

系统的校验

8.1 定期对在线监测仪器进行统一校准

在线监测仪器为精密的计量仪器，而且在线监测仪是长期连续的自动运行，为确保在线监测数据的科学性和准确性，定期对在线监测仪器按照设备说明要求对在线监测仪器进行统一校准。
系统的检修

为了使自动监控设备能维持完整的数据获取率，需具备迅速的故障排除、充足的备品备件、便捷的交通和通讯工作工具等必要的保证条件。

9.1  在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境保护有关部门批准。

9.2  应及时进行修复数据存储／控制仪, 保证已采集的数据不丢失。

9.3  对于一些容易诊断的故障，应及时携带工具或者备件到现场进行针对性维修，对不易诊断和维修的仪器故障，若 72 小时内无法排除，须向广州市环境监察支队番禺大队汇报相关情况。

9.4 设备经过维修后，在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成、性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须由第三方对仪器进行一次比对实验和校验。

9.5 备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件的存储数量。

采购人的义务和责任

负责工作期间设备的正常工作条件，如采购人未经服务商同意私自更改设备硬件、软件以及其他配套设施所造成的损失由采购人承担。

采购人承担在线监测仪器运行所需而产生的电费。

违约责任

服务商若响应服务时间逾期，每次扣罚200元，若响应逾期超过五次，采购人有权单方终止本合同,服务商赔偿采购人20%的合同款作为违约金，造成采购人其它损失的，服务商应承担相应的赔偿责任。

服务商的维保服务不达标，采购人有权给予口头警告，警告次数达三次，采购人有权单方终止本合同，服务商赔偿采购人20%的合同款作为违约金，造成采购人其它损失的，服务商应承担相应的赔偿责任。

若因在线监测设备不正常运行导致采购人遭受政府环保部门问责，由服务商应承担责任，并按照责任轻重赔偿采购人200-1000元/次罚款，并承担因此产生的行政处罚，赔偿给采购人造成的损失。

服务商未及时履行维护保养义务导致设备出现问题，逾期超过十五天，采购人有权单方解除合同，服务商赔偿采购人20%的合同款作为违约金，造成采购人其它损失的，服务商应承担违约责任。 

未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总金额20％的违约金。

保密协议
    双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密，未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。一方违反上述保密义务的应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
8

